AUDITORIA INTERNA ISO 9001 – ISO 14001.-

CONTROL DE CALIDAD.-

Auditados: Srta. Carol Soto.-

Srta. Elizabeth Pizarro.-

Srta. Carolina Ramírez.-

Sr. Anthony Greig.-

7.1.5.2.-  Trazabilidad de las Mediciones.-

- Ver Calibración de Equipos.-

- Se chequea el Método de Análisis de Almidón.-

- Prensa Carver.-

- Modelo 385120.-

- El Método no se encuentra, no está Documentado.-

- La Información se traspasa por Conocimiento.-

- El Instructivo se encuentra en Ingles.-

- Se chequea el Método para Determinación Viabilidad del Maíz.-

- Redline (Germinador).-

- Procedimiento MQ – PM – 064.-

- Existe Termómetro dentro del Germinador.-

- Procedimiento PMO – EV – 004.-

- No se encuentra en Sistema Q-Aldes.-

- Se chequea el Equipo Manta Calefactora de Extracción.-

- Serie 570490.-

- Modelo 6003296.-

- N° Interno PML - 027.-

- Próxima Mantención 01/2018.-

- Se chequea el Equipo Vulcan A - 550.-

- Serie 9493307.-

- Próxima Mantención 01/2018.-

- Se detecta que realiza Emisiones NOX.-

- No medida la Emisión.-

- No existen Datos de Control, sobre Posible Impacto Ambiental.-

- Procedimiento Recepción Maíz.-

- Instructivo I – PM – 001.-

- Esta solo en Papel, no existe en Q – Aldes.-

- Personal de Silos Saca Muestras al Camión de Maíz, las que son entregadas a Personal de Laboratorio, para realizar Muestras.-

- Personal de Laboratorio realiza distintos Procedimientos, donde se verifican: Granos Dañados, Maíz Partido, Impurezas, dependiendo de estos Controles se acepta o rechaza el Producto.-

- Se toma Humedad Rápida, (Equipo PM – 450), que sea aceptado el Rango.-

- Las Muestras son Guardadas un Mes, al Interior de Bodega de Laboratorio, pasado este Mes son devueltas a Silos para Producción.-

- Planilla Recepción Camiones de Maíz, no se encuentra en el Sistema Q – Aldes.-

- Queda un Registro en Papel y PC.-

- Se guarda Certificado.-

- Se guarda Contra muestra.-

- Listado Equipos Laboratorio.-

- Equipos se encuentran individualizados, pero no insertos en el Sistema Q – Aldes.-

- Verificación de la Calibración.-

- No existe Programa de Calibración de Equipos.-

- No existe Catalogo de Calibración o Mantención de Equipos, se repara cuando se produce un Desperfecto.-

- No se evidencia la Diferencia entre Mantención, Verificación o Calibración. (separar en Q-aldes).-

- Equipos tienen Código de Identificación.-

- Chequeo Impacto Ambiental.-

- Productos Químicos (Acido Sulfúrico, Acido Clorhídrico, Soda Caustica), lo que no se  ocupa se desecha al Desagüe, para posteriormente pasar a la Planta Tratamiento Riles.-

- Personal Dilaco no retira Productos Químicos, si no existe un Ingreso al Sistema de Retiro de Productos Peligrosos por Ventanilla Única.-

- Muestras se encuentran en un Mueble al Interior de Laboratorio en unas Bandejas Aislantes (aislapol).-

8.4.2.-  Tipo y alcance del Control.-

¿Cuáles son los Controles que se realizan para que el Producto, cumpla con las Especificaciones Requeridas?.-

Se realizan Muestras y Contra muestras.-

Análisis.-

No existe instructivo Descarga de Productos Peligrosos, en Playa de Ácidos.-

¿si el producto no cumple con lo Normado, que se realiza?.-

Se debiera rechazar la Materia Prima, que no cumple, pero acá no se realiza, se recibe de todas Formas.-

¿Qué documentos debe traer el Proveedor de las Materias Primas?.-

- Certificado de Calidad o Análisis.-

- Hoja de Seguridad.-

7.3.-  Toma de Conciencia.-

- Política de Calidad.-

- Personal conoce a grandes Rasgos la Política de Sistema Integrado de Gestión.-

- Falta conocer en mayor Profundidad Plan de Emergencia.-

- Zona Seguridad N° 2, se encuentran Vientos de Elevador de Maíz,  provocando que en algún Movimiento Sísmico de grandes Proporciones, este se puede caer.-

- Se inspecciona Bodega Residuos Peligrosos, la que no cuenta con la Seguridad Necesaria.-

- Se evidencia Materiales de Pintura, de Personal de Servicios Generales.-

- Desordenado el Sector.-

- Se evidencia a Personal Servicios Generales (Pintor), (Pedro Colipi), realizando Labores de Pintura en Sector Puente Peatonal a Caldera, sin Implementos de Seguridad (Lentes de Protección, Mascarilla).-

- Almacenamiento Productos en los Patios de la Planta.-

- Germen.- (no todas las sacas Tienen Identificación).-

- Saca con Torta de Germen, tiene un Letrero de Identificación que Corresponde a Almidón.-

- Torta de Germen.- (no todas las sacas Tienen Identificación).-

- Tierra Filtrante.- (no todas las sacas Tienen Identificación).-

- Impurezas del Maíz.-

- Desechos en Sector Planta Tratamiento Riles.-

- Pallets y Desechos de Madera.-

- IBC con Hipoclorito de Sodio. (2 IBC).-

- IBC con Acido Sulfúrico (2 IBC).-

- Operario de Arpin, (Marcelo Palma) no cumple con Medidas de Seguridad, sentado encima de Viga, en Estructura de Secado de Fibra.-

- Pallets con Bolsas Vacías de Sal Industrial, en Sector Almidones Modificados.-

- Plan Evacuación PROMAIZ.-

- Falta colocar un Sticker, indicando la Ubicación específica de cada Parte de la Planta, en que me encuentro, demarcarlo en el Plan de Evacuación.-

- Playa de Ácidos.-

- Se encuentra mala Evacuación de agua en Pretil de Acceso.-

- IBC no identificados (vacios, llenos).-

- Descarga Manual de IBC (QUAB).-

- Personal de Laboratorio.-

- Tiene desconocimiento Técnico de uso Sistema Q – Aldes.-

- Problemas de Software en PC. (Excel – Word).-

- Al usar Normas, Software, que sean las Licencias de Uso Legales.- (PC Laboratorio usa Windows 8).-